设备需求确认单

| 项目名称 | 4℃冷藏柜 |  | 使用科室 | 淋巴肿瘤内科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  | 预算（万元） | 1 |
| 安装地点 | 益园临床实验室 |  | 注册证 | □有 ☑无 |
| 使用科室 联系人 | 周瑞 |  | 联系电话 | 13552790694 |
| 医学工程处 经办人 | 王磊新 |  | 联系电话 | 8819 6188 |
| 资金来源 |  | 预算年度： 2025 年 □预算内 □预算调整 □财政资金 ☑课题经费 □ 其他___________ |  |  |
| 产品需求及使用意见 |  | 实验室现有实验样品暂时存放在临床实验室公共冰箱中，现组内有实验人员及学生6名，临床实验室的公用冰箱已不足以放下6人的相关实验用品，加上PI有多个项目要关于淋巴瘤建库的工作，后续还有大量的临床样本要收集，需配置一台4℃冷藏柜用来满足实验室日常工作需求。2025年4月29日需求调查会专家建议：预算控制价由1万元调整为0.9万元。 |  |  |
| 设备技术指标 |  | 见附页；产品技术参数是从设备性能考虑能够满足科室需求的参数，技术参数供采购中心参考，最终品牌以采购结果为准。 |  |  |
| 使用科室核心组意见 |  | 同意（ ）不同意（ ） 核心组签字： 年 月 日 |  |  |
| 医学工程处意见 |  | 同意（ ）不同意（ ） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 采购中心意见 |  | 同意（ ）不同意（ ） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 主管院（所长）意见 |  | 同意（ ）不同意（ ） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |

医学工程处制表2025年1月

附页：

一.立项情况

淋巴肿瘤内科  4℃冷藏柜  项目为北京市肿瘤防治研究所（所221-05-421-直接）课题经费，于2025年3月13日在医院OA仪器设备购置申请单（课题及专项经费）工作流审批通过立项，数量1台，预算单价1万元，预算总价1万元，配置类型为新增。

二.公示情况

本项目于2025年3月24日在北京肿瘤医院官网发布采购意向，并接收供应商报名。

三.需求调查

参考《政府采购需求管理办法》财库【2021】22号文件要求，本项目于2025年4月29日，在科研楼四层大会议室召开需求调查会，调查小组对本项目进行需求调查和评审讨论。

通过中国政府采购网平台查询，该设备成交价格约为0.3～1.2万元。综合我院历史成交信息及需求配置情况该项目单台预算金额应不超过1万元。

调查小组对本项目的设备类型、配置数量和配置单价进行了审核，同时结合报名厂商资料对科室需求进行评审。经需求调查小组论证，确认该项目的需求参数指标不存在指向性条款，专家意见及结果详见附件：需求参数指标表。

一 需求参数指标表

带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；

带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。

| 参数分级 | 序号 | 参数指标 | 科室需求 | 专家建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 价格 |  |  |
|  | 1 | 单台价格预算 | ≤1万元 | 预算控制价由1万元调整为0.9万元 |
|  | 二 | 企业综合实力 |  |  |
|  | 1 | 同类型项目业绩 | 至少提供3份 | 不变 |
|  | 三 | 技术部分 |  |  |
| ▲ | 1 | 整体结构 | 立式，采用多元混合发泡材料结合负压发泡技术 | 不变 |
|  | 2 | 材质 | 门体采用彩色预涂钢板或钢化玻璃，内胆采用电锌板或高抗冲聚苯乙烯板耐低温高强度复合材料。 | 不变 |
| ★ | 3 | 容积 | ≥300L | 不变 |
| ★ | 4 | 温度范围 | 2℃～8℃ | 不变 |
| ▲ | 5 | 控温方式 | 微电脑控制，LCD数码显示，显示精度≤±0.1℃ | 不变 |
|  | 6 | 温度均匀性 | 采用高性能保温材料，均匀性≤±3℃ | 不变 |
| ▲ | 7 | 外部尺寸（W×D×H） | ≤950mm×800mm×2000mm | 不变 |
|  | 8 | 报警方式 | 蜂鸣报警 | 不变 |
| ▲ | 9 | 报警功能 | 高低温报警、开门报警 | 不变 |
|  | 10 | 搁架数量 | 搁架≥3个 | 不变 |
|  | 11 | 制冷剂 | 环保无氟碳氢制冷剂 | 不变 |
| ▲ | 12 | 核心组件 | 品牌压缩机，品牌风机，提供铭牌证明 | 不变 |
|  | 13 | 功率 | ≤500W | 不变 |
|  | 14 | 净重 | ≤120kg | 不变 |
|  | 15 | 固定方式 | 配备≥2个万向脚轮，带有锁定装置 | 不变 |
|  | 16 | 噪音 | ≤40dB(A) | 不变 |
|  | 四 | 商务部分 |  |  |
|  | 1 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于2次。记录维护保养报告留采购人备案。 | 不变 |
|  | 2 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 | 不变 |
|  | 3 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：2延长保修期。 | 不变 |
|  | 4 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 | 不变 |
|  | 5 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 | 不变 |
|  | 6 | 技术手册 | 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。 | 不变 |
|  | 7 | 易损配件及耗材 | 如有，提供易损件及耗材的清单、价格及更换周期。 | 不变 |
|  | 8 | 质保期 | 整机原厂全保≥3年。 | 不变 |
|  | 9 | 培训服务要求 | 设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。 | 不变 |
|  | 五 | 其他条款 |  |  |
|  | 1 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知30天内交付。 | 不变 |
|  | 2 | 验收期限 | 到货后30天内完成验收。 | 不变 |
|  | 3 | 付款方式 | 验收合格后，支付合同总价款的100%。 | 不变 |
|  | 4 | 生产日期 | 产品生产日期应在1年以内。 | 不变 |
|  | 5 | 是否专门面向中小微企业 | □是 □否 不涉及 | 不变 |
|  | 六 | 设备配置（单套） |  |  |
|  | 1 | 冰箱主机 | 1台 | 不变 |

现场专家对该项目需求参数指标审核无异议。

专家签字：