需求参数指标表

带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；

带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。

| 序号 | 参数指标 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 价格 |  |
| ★1 | 单台价格预算 | ≤0.30万元 |
| 二. | 技术部分 |  |
| 1 | 技术参数要求 |  |
| 1.1 | 整机要求 | 适用于测量患者血压及脉搏数，便携常规病房使用，主机和袖带均可用酒精擦拭消毒 |
| 1.2 | 测量原理 | 示波法或听诊法 |
| 1.3 | 测量位置 | 左右上臂 |
| 1.4 | 数值显示方式 | LCD 显示 |
| ▲1.5 | 适用手臂周长 | 17～32cm（可配多种型号袖带） |
| ▲1.6 | 血压测量范围 | 0～299mmHg（0～39.9kPa） |
| ▲1.7 | 血压测量精度 | ≤±3mmHg（±0.4KPa） |
| ▲1.8 | 脉搏测量范围 | 40～180次/分 |
| ▲1.9 | 脉搏测量精度 | ≤±5% |
| 1.10 | 不规则脉波检测功能 | 具备 |
| 1.11 | 测量过程中身体移动检测功能 | 具备 |
| 1.12 | 供电续航要求 | 交直流两用，配备可充电电池，新电池充满电状态下可测量≥300次 |
| 1.13 | 重量要求 | ≤0.60kg |
| 1.14 | 消毒要求 | 主机和袖带均可用酒精擦拭消毒 |
| 1.15 | 安全保障功能 | 具备自动排气等功能 |
| 1.16 | 使用寿命要求 | 使用次数≥10万次，医用耐久性设计 |
| 1.17 | 电气安全要求 | Ⅱ类/内部电源，BF型应用部分设备 |
| 2 | 单套设备配置 |  |
| ★2.1 | 主机 | 1（台） |
| ★2.2 | 成人袖带（M号：22-32cm） | 1（套） |
| ★2.3 | 儿童袖带（​S号：17-22cm） | 2（套） |
| ★2.4 | 充电电池 | 1（组） |
| ★2.5 | 电源适配器 | 1（个） |
| ★2.6 | 其他配套附件 | 1（套） |
| 三. | 商务部分 |  |
| 1 | 验收要求 |  |
| 1.1 | 交货时限 | 合同签订后30天内交付 |
| 1.2 | 生产日期 | 生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内 |
| 1.3 | 到货验收 | 供货商负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常 |
| 1.4 | 质量验收 | 根据医院要求免费提供设备到货后的首次计量等必要验收检测，并向医学工程处提供计量证书、检测报告等作为质量验收必要证明文件，设备保修期以质量验收合格之日起计算 |
| 2 | 培训要求 |  |
| 2 | 培训要求 | 对采购人免费提供不限次培训服务，包括但不限于使用操作、维修、维护、检测等 |
| 3 | 售后要求 |  |
| 3.1 | 质保期 | 主机原厂全保≥3年，附件原厂全保≥1年 |
| 3.2 | 设备安全 | 在使用期间，如发生因锂电池自燃或爆炸等不良事件造成设备损毁，须赔偿原配置要求的设备 |
| 3.3 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于1次，记录维护保养报告留采购人备案 |
| 3.4 | 维修响应 | 要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务，售后工程师报修后4小时内到场 |
| 3.5 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：3延长保修期 |
| 3.6 | 升级交互 | 免费开放所有数字通讯接口及协议，终身免费提供系统软件升级服务（如有） |
| 3.7 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师 |
| 3.8 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应 |
| 3.9 | 技术手册 | 免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询 |
| 四. | 其他 |  |
| 4.1 | 验收期限 | 货物全部交付后30天内完成验收 |
| 4.2 | 付款方式 | 验收合格后，支付项目总价款的100% |
| 4.3 | 是否允许进口 | 不涉及 |
| 4.4 | 是否专门面向中小企业 | 不涉及 |