生物质谱平台使用须知

1. 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱（Ultraflex III™  MALDI  TOF /TOF）

MALDI-TOF-MS)是近年来发展起来的一种新型的软电离生物质谱。适用于混合物及生物大分子的测定。MALDI-TOF-MS具有灵敏度高、准确度高及分辨率高等特点，为生命科学等领域提供了一种强有力的分析测试手段。该平台是新一代标准模块化飞行时间质谱仪，具有smartbeam™激光技术，配有MALDI离子源、线性和反射操作模式、源后裂解（PSD）串联质谱和高能量碰撞诱导解离 (CID)。

主要用途：

- 结合磁珠即液体芯片用于从复杂体液发现潜在的生物标志物

- 蛋白质样品分子量测定

- 肽质量指纹图谱（Peptide Mass Fingerprinting, PMF）分析

- 多肽序列测定

- 蛋白质的磷酸化、糖基化等翻译后修饰分析

- 寡核苷酸多态性分析

2. 液相色谱-四级杆-飞行时间串联质谱仪（micrOTOFQ II  LC/MS QTOF）

micrOTOFQ II 属于四级杆-飞行时间串联质谱（Q-TOF MS）类质谱。其主要组成部分包括电喷雾离子漏斗源、四级杆、TOF质量分析器、注射泵和数据采集与处理部分。该质谱与液相色谱联用自动进样，适合于多肽的分离、检测与测序，可应用在大规模药物开发、蛋白质组学等新兴技术领域。

主要用途：

- 蛋白质样品分子量测定

- 精确质量测定及元素组成分析

- 肽质量指纹谱

- 多肽序列测定

- 蛋白质的磷酸化、糖基化等翻译后修饰分析

- 与二维液相相联，可进行多肽的分离、检测与测序

| MALDI-TOF-TOF质谱检测项目及收费标准（试运行） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 院内 | 院外 |
| 分子量测定 | 150元/样本 | 300元/样本 |
| 肽质量指纹图谱（含酶切） | 400元/样本 | 800元/样本 |
| MS/MS蛋白鉴定 | 600元/样本 | 1200元/样本 |
| 液体芯片生物标志物分析 | 800元/样本 | 1200元/样本 |
| 普通酶切 | 100元/样本 | 150元/样本 |
| 胶内酶切 | 150元/样本 | 200元/样本 |
| De novo 测序 | 根据实际情况价格面议 |  |

| LC Q-TOF质谱检测项目及收费标准 （试运行） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 院内 | 院外 |
| 分子量测定 | 150元/样本 | 300元/样本 |
| LC－MS/MS鉴定蛋白质 （胶内酶解产物） | 750元/样本 | 1500元/样本 |
| LC－MS/MS鉴定蛋白质 （复杂样本） | 根据复杂程度价格面议 |  |

送样须知：

蛋白样品鉴定：

- 样品量：50pmol干粉或1ug/uL以上（一般测试）

100pmol干粉或1ug/uL以上（MALDI串联质谱分析）

- 盐含量：挥发性无机盐<20mM，请勿使用PBS、SDS和尿素等质谱干扰物质；

- 银染过程中不得使用戊二醛作为固定剂；

- 电泳过程中，请操作者戴口罩、帽子、无粉手套，以防止角蛋白污染；

- 送样时，请提供样品信息，包括样品名称、胶图、分子量大小、种属等。

生物标志物分析：

- 适于分析各种体液(血液、尿液、胃液、前列腺液及乳头分泌液等)及蛋白提取液，蛋白提取液应统一进行蛋白定量。

- 统一规范取样过程，血清样本的收集和保存方法如下：

使用BD真空抽血管（不抗凝）清晨空腹抽血2-5ml，半小时内放入4℃冰箱保存，4℃3000转离心5分钟。取上清加入eppendorf管。再次3000转离心5分钟，0.5ml eppendorf管分装，20µl/管，放入-80℃保存，每个样本至少3管以上（以备重复检测）。

血清样本在离体4小时内，应完成离心、分装等过程，并放入-80℃保存。期间所有操作均在4℃以下进行，所有样本保证只冻融一次。

注：样本不能有溶血，不能将下层的细胞吸入，不能吸入上层油脂;操作时不要戴有粉乳胶手套，以免滑石粉干扰对样品的检测

- 样本应标记清楚，材料齐全

- 实验耗材的统一 为保证样品的质量及条件的统一，对耗材要求如下：

Pipet Tips(Axygen公司)

eppendorf 管 (Axygen公司)

BD真空抽血管（不抗凝）(BD公司)

- 每周一至周五,请提前1-2周预约.

北京大学临床肿瘤学院

生物质谱平台使用申请单

仪器名称：（请在所用仪器括号内打√）

- 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪   （   ）

- 液相色谱-四级杆-飞行时间串联质谱仪    （   ）

- 蛋白质芯片-飞行时间质谱仪             （   ）

申请单位及科室：

研究课题：

基金资助：

课题负责人

送检人：

样品总数：                                付款方式：

联系方式（地址、邮编及电话）：

申请人签字：

课题负责人签字：                         中心实验室负责人签字：

年  月  日                               年  月  日

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

使用须知：见附件

联系电话：8819 6715/6730/6710

联系人：沈靖 田慧芳

地址：北京市肿瘤研究所中心实验室610室